## 实验室物料
序号 | 检测项目（必填） | 物料类别（必填） （易制毒类、易制爆类、普通危险品类、通用药品类、标准品类、日常耗材类、化玻类、低值易耗设备类、纯化柱类、生物酶制剂类、微生物用品类、风险类试剂条类、风险类试剂盒类、通用备件类）选其一 | 物料名称 （必填，不允许体现品牌） | 规格 | 单位 | 具体参数描述或要求（必填） | 是否需要样品（必填） | 是否需要准入（必填） | 技术联系人（必填） | 技术联系人联系方式（必填）
1 | 山梨糖醇 | 风险类试剂盒/条类 | 山梨糖醇检测试剂盒/条 | 96条 | 盒 | 技术要求：定量/定性； 适用范围：生牛乳、羊基乳粉、羊奶粉； 定量限：≤1.3g/100g，检出限0.4g/100g；优先选择满足大部分基质的试剂条，若为定性方法，优先选择检出限满足0.4g/100g的 检测时间：≤4h； 质量控制：提供标准溶液进行检测； 准确性：对样品（阴性样品、阳性样品）分析结果一致； 平行性：同一样本平行测定结果一致； 抗干扰 ：不受pH及其他非目标物质（木糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇等）的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 重现性：同一实验室内，不同人员对同一样品的检测结果一致； 批内稳定性：批内同批次不同小包装（如盒、桶）检测结果一致；不同批次试剂检测结果一致； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤、判定标准等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸条上需标注检测项目标识；试纸条在使用前后有明显特征识别，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件 ：如需要辅助设备，需满足如下要求：1、辅助设备匹配： （1）需免费配备体积尽可能小的孵育器、读数仪等配套辅助设备； （2）配套设备有规范的操作说明书及校准方法说明； （3）配套读数仪可以具备多种检测卡的识别及读数功能； 2、信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 否 | 是 | 齐晓茹 | 15231275756
2 | 双氯芬酸 | 风险类试剂盒/条类 | 双氯芬酸检测试剂条/盒 | 96条 | 盒 | 技术要求：定量/定性； 适用范围：生牛乳； 定量限/检出限：≤0.1μg/kg；优先选择检出限小于0.1μg/kg的定性试剂条 检测时间：≤4h； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（提取、氮吹等），优选无需前处理的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 质量控制：提供标准溶液进行检测； 准确性：对样品（阴性样品、阳性样品）分析结果一致； 平行性：同一样本平行测定结果一致； 抗干扰 ：不受pH及其他非目标物质的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 重现性：同一实验室内，不同人员对同一样品的检测结果一致； 批内稳定性：批内同批次不同小包装（如盒、桶）检测结果一致；不同批次试剂检测结果一致； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤、判定标准等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸条上需标注检测项目标识；试纸条在使用前后有明显特征识别，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件 ：如需要辅助设备，需满足如下要求：1、辅助设备匹配： （1）需免费配备体积尽可能小的孵育器、读数仪等配套辅助设备； （2）配套设备有规范的操作说明书及校准方法说明； （3）配套读数仪可以具备多种检测卡的识别及读数功能； 2、信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 否 | 是 | 齐晓茹 | 15231275756
3 | 羟氯扎胺 | 风险类试剂盒/条类 | 羟氯扎胺检测试剂条/盒 | 96条 | 盒 | 技术要求：定性/定量； 适用范围：生牛乳； 定量限：≤10ug/kg；优先选择定量限小于200ug/kg的定性试剂条方法 检测时间：≤4h； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（提取、氮吹等），优选无需前处理的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 质量控制：提供标准溶液进行检测； 准确性：对样品（阴性样品、阳性样品）分析结果一致； 平行性：同一样本平行测定结果一致； 抗干扰 ：不受pH及其他非目标物质的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 重现性：同一实验室内，不同人员对同一样品的检测结果一致； 批内稳定性：批内同批次不同小包装（如盒、桶）检测结果一致；不同批次试剂检测结果一致； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤、判定标准等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸条上需标注检测项目标识；试纸条在使用前后有明显特征识别，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件 ：如需要辅助设备，需满足如下要求：1、辅助设备匹配： （1）需免费配备体积尽可能小的孵育器、读数仪等配套辅助设备； （2）配套设备有规范的操作说明书及校准方法说明； （3）配套读数仪可以具备多种检测卡的识别及读数功能； 2、信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 否 | 是 | 齐晓茹 | 15231275756
4 | 地克珠利 | 风险类试剂盒/条类 | 地克珠利检测试剂条/盒 | 96条 | 盒 | 技术要求：定性/定量； 适用范围：生牛乳； 检出限：≤20ug/kg；国家无限量项目根据供应商物料检出限可评估调整，优先选择满足检出限需求的定性试剂条， 检测时间：≤4h； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（提取、氮吹等），优选无需前处理的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 质量控制：提供标准溶液进行检测； 准确性：对样品（阴性样品、阳性样品）分析结果一致； 平行性：同一样本平行测定结果一致； 抗干扰 ：不受pH及其他非目标物质的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 重现性：同一实验室内，不同人员对同一样品的检测结果一致； 批内稳定性：批内同批次不同小包装（如盒、桶）检测结果一致；不同批次试剂检测结果一致； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤、判定标准等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸条上需标注检测项目标识；试纸条在使用前后有明显特征识别，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件 ：如需要辅助设备，需满足如下要求：1、辅助设备匹配： （1）需免费配备体积尽可能小的孵育器、读数仪等配套辅助设备； （2）配套设备有规范的操作说明书及校准方法说明； （3）配套读数仪可以具备多种检测卡的识别及读数功能； 2、信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 否 | 是 | 齐晓茹 | 15231275756
5 | 戈那瑞林 | 风险类试剂盒/条类 | 戈那瑞林检测试剂条/条 | 96条 | 盒 | 技术要求：定性/定量； 适用范围：生牛乳； 检出限：≤50ug/kg；国家无限量项目根据供应商物料检出限可评估调整，优先选择满足检出限需求的定性试剂条， 检测时间：≤4h； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（提取、氮吹等），优选无需前处理的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 质量控制：提供标准溶液进行检测； 准确性：对样品（阴性样品、阳性样品）分析结果一致； 平行性：同一样本平行测定结果一致； 抗干扰 ：不受pH及其他非目标物质的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 重现性：同一实验室内，不同人员对同一样品的检测结果一致； 批内稳定性：批内同批次不同小包装（如盒、桶）检测结果一致；不同批次试剂检测结果一致； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤、判定标准等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸条上需标注检测项目标识；试纸条在使用前后有明显特征识别，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件 ：如需要辅助设备，需满足如下要求：1、辅助设备匹配： （1）需免费配备体积尽可能小的孵育器、读数仪等配套辅助设备； （2）配套设备有规范的操作说明书及校准方法说明； （3）配套读数仪可以具备多种检测卡的识别及读数功能； 2、信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 否 | 是 | 齐晓茹 | 15231275756
6 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计） | 风险类试剂盒/条类 | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计检测试剂条 | 10条/盒 | 盒 | 技术要求：定性； 适用范围：含乳饮料、豆乳酸奶、植物蛋白饮料、复合蛋白饮料、果汁饮料、茶饮料、稀奶油、调制乳片、含乳蛋白固体饮料、果汁、果酱； 定量限：0.005g/kg，若为试剂条优先选择检出限＜0.005g/kg的；‌；优先选择满足大部分基质的 检测时间：≤4h； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（氮吹等），优选前处理简单的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%； 抗干扰：不受其他非检测目标物的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸盒中试剂需标注各类试剂名称且有明显识别区分，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：制作标准曲线所用的标准溶液为即用型，无需进一步稀释；附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件：辅助设备匹配：免费配备配套辅助设备并有规范的操作说明书及校准方法说明；信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 否 | 是 | 齐晓茹 | 15231275756
7 | 山梨酸及其钾盐山梨酸及其钾盐（以山梨酸计） | 风险类试剂盒/条类 | 山梨酸及其钾盐山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）检测试剂条 | 10条/盒 | 盒 | 技术要求：定性； 适用范围：发酵乳、调制乳、果汁、果酱； 定量限≤0.010g/kg；若为试剂条优先选择检出限＜0.01g/kg的； 检测时间：≤4h； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（氮吹等），优选前处理简单的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%； 抗干扰：不受其他非检测目标物的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸盒中试剂需标注各类试剂名称且有明显识别区分，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：制作标准曲线所用的标准溶液为即用型，无需进一步稀释；附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件：辅助设备匹配：免费配备配套辅助设备并有规范的操作说明书及校准方法说明；信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 否 | 是 | 齐晓茹 | 15231275756
8 | 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计） | 风险类试剂盒/条类 | 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）检测试剂条 | 10条/盒 | 盒 | 技术要求：定性； 适用范围：发酵乳、茶饮料、含乳饮料、果汁、果酱； 发酵乳、果汁、果酱：定量限≤0.03g/kg；若为定性试剂条优先选择检出限＜0.03g/kg的；茶饮料、含乳饮料定量限≤30mg/kg‌； 检测时间：≤4h； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（氮吹等），优选前处理简单的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%； 抗干扰：不受其他非检测目标物的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸盒中试剂需标注各类试剂名称且有明显识别区分，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：制作标准曲线所用的标准溶液为即用型，无需进一步稀释；附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件：辅助设备匹配：免费配备配套辅助设备并有规范的操作说明书及校准方法说明；信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 否 | 是 | 齐晓茹 | 15231275756
9 | 肠杆菌科 | 常规微生物用品类 | 氧化酶试剂 | 20支 | 瓶 | 1.用于ISO 21528-2:2017肠杆菌科的检验 2.成分与《ISO 21528-2:2017肠杆菌科》中的要求； 3.质量标准验收参考厂家出厂报告或者三方报告按照ISO 11133质量验证，并符合ISO 11133要求； 4.需每批提供厂家技术验收报告(COA)； | 否 | 是 | 田晓培 | 15830136497
10 | 乳糖 | 风险类试剂盒/条类 | 乳糖检测试剂盒/条 | 25个/盒 | 盒 | 技术要求：定量； 适用范围：调制乳 定量限：≤0.5g/100g 检测时间：≤30min，优先选择检测时间短的 处理要求：样品无需进行复杂前处理（氮吹等），优选前处理简单的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 抗干扰 ：不受其他非检测目标物（黄曲霉B类毒素、呕吐毒素、T-2毒素等）的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸盒中试剂需标注各类试剂名称且有明显识别区分，能避免操作者使用混淆； 设备条件 ：辅助设备匹配：免费配备配套辅助设备并有规范的操作说明书及校准方法说明；信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 否 | 是 | 夏志敏 | 15713178868