## 实验室物料预算及要求
序号 | 检测项目（必填） | 物料类别（必填） （易制毒类、易制爆类、普通危险品类、通用药品类、标准品类、日常耗材类、化玻类、低值易耗设备类、纯化柱类、生物酶制剂类、微生物用品类、风险类试剂条类、风险类试剂盒类、通用备件类）选其一 | 物料名称 （必填，不允许体现品牌） | 规格 | 具体参数描述或要求（必填） | 技术负责人 | 联系方式
1 | 环丙氨嗪 | 风险类试剂条/盒类 | 环丙氨嗪快速检测试剂条/试剂卡 | 10条/盒 | 技术要求：定性； 适用范围：鸡蛋； 检出限：≤0.3µg/kg，同等条件下优选定值的检出限，优选低于限量的供应商；原则上试剂条产品等于检出限的厂家数量≥1家，则其他小于检出限的供应商视为调整后满足，调整至检出限后方可进行准入，否则不进行技术准入；如果试剂条产品（除了类的试剂条）等于技术标准检出限的厂家数量为0，则小于检出限的厂家视为满足需求； 检测时间：≤15min； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（提取、氮吹等），优选无需前处理的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 准确性：对样品（阴性样品、阳性样品）分析结果一致 平行性：同一样本平行测定结果一致； 抗干扰 ：不受其他非检测目标物（氯霉素、氟苯尼考、地美硝唑等）的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 重现性：同一实验室内，不同人员对同一样品的检测结果一致； 批内稳定性：批内同批次不同小包装（如盒、桶）检测结果一致；不同批次试剂检测结果一致； 假阳性率 ：0； 假阴性率 ：0； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤、判定标准等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸条上需标注检测项目标识；试纸条在使用前后有明显特征识别，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料；每季度提供一次标准品的检测定值报告； 设备条件 ：如需要辅助设备，需满足如下要求：1、辅助设备匹配： （1）需免费配备体积尽可能小的孵育器、读数仪等配套辅助设备； （2）配套设备有规范的操作说明书及校准方法说明； （3）配套读数仪可以具备多种检测卡的识别及读数功能； 2、信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 赵梦妮 | 18332278813
2 | 肠杆菌科 | 微生物用品类 | 肠杆菌科快速检测试剂盒 | 48T/盒 | 1、粉类、环境擦拭样品肠杆菌科能检出； 2、检测总时长≤48h/批,优先选择更快速的物料； 3、操作简便，无需新增设备或厂家提供设备； 4、需每批提供厂家出厂报告； 5、该方法与GB4789.41效果相同，有认证报告和数据的优先选用； 6、包容性和排他性：用相关阴性和阳性标准菌株同时进行验收，要求阴性标准菌株和空白对照结果为阴性，阳性标准菌株结果为阳性； 7、灵敏度验证：定性快检方法检出限需要严于或等于GB4789.41 | 刘艳景 | 15383215520
3 | 钙 | 风险类试剂条/盒类 | 钙快检试剂盒 | 96孔/盒 | 技术要求：定量； 适用范围：巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳 定量限：≤400mg/kg； 检测时间：≤4h； 回收率：不同加标浓度对应回收率符合GB5009.24-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定》附录E酶联免疫试剂盒的质量判定方法；不同加标浓度对应回收率符合GB/T27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》附录F.1回收率范围要求；优先选择所有测试对象回收率均满足要求的； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（氮吹等），优选前处理简单的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 抗干扰：不受其他非检测目标物的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸盒中试剂需标注各类试剂名称且有明显识别区分，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：制作标准曲线所用的标准溶液为即用型，无需进一步稀释；附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件：辅助设备匹配：免费配备配套辅助设备并有规范的操作说明书及校准方法说明；信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 齐晓茹 | 15231275756
4 | 铬 | 风险类试剂条/盒类 | 重金属铬检测试剂条 | 96条/盒 | 试剂盒技术要求：定性； 适用范围：生牛乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、未成熟干酪、全脂乳粉（含牛乳基、羊乳基）、脱脂乳粉（含牛乳基、羊乳基）、调制乳粉（含牛乳基、羊乳基）、调制乳片、浓缩乳清蛋白粉、浓缩牛奶蛋白粉、脱盐乳清粉 检出限：生牛乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、未成熟干酪≤0.15mg/kg；乳粉、调制乳粉、调制乳片、浓缩乳清蛋白粉、浓缩牛奶蛋白粉、脱盐乳清粉≤1.0mg/kg；优先选择小于或等于仪器方法定量限（固体0.01mg/kg，液体0.003mg/kg）的试剂条，若均不满足，优先考虑检出限低的两家做选择； 检测时间：≤4h； 回收率：不同加标浓度对应回收率符合GB/T27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》附录F.1回收率范围要求；优先选择所有测试对象回收率均满足要求的； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（干灰化或湿消解等），优选无需前处理或前处理简单的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%。 抗干扰 ：不受其他非检测目标物的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸盒中试剂需标注各类试剂名称且有明显识别区分，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：制作标准曲线所用的标准溶液为即用型，无需进一步稀释；附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料；每季度提供一次标准品的检测定值报告； 设备条件 ：辅助设备匹配：免费配备配套辅助设备并有规范的操作说明书及校准方法说明；信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 试剂条技术要求：定性； 适用范围：生牛乳、生羊乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、乳粉、羊奶粉 检出限≤ 0.01mg/kg（其中乳粉以乳计）； 检测时间：≤15min； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（提取、氮吹等），优选无需前处理的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 准确性：对样品（阴性样品、阳性样品）分析结果一致 平行性：同一样本平行测定结果一致； 抗干扰 ：不受其他非检测目标物（地塞米松、红霉素、氯霉素、磺胺类等兽药）的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 重现性：同一实验室内，不同人员对同一样品的检测结果一致； 批内稳定性：批内同批次不同小包装（如盒、桶）检测结果一致；不同批次试剂检测结果一致； 假阳性率 ：0； 假阴性率 ：0； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤、判定标准等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸条上需标注检测项目标识；试纸条在使用前后有明显特征识别，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料； 设备条件 ：如需要辅助设备，需满足如下要求：1、辅助设备匹配： （1）需免费配备体积尽可能小的孵育器、读数仪等配套辅助设备； （2）配套设备有规范的操作说明书及校准方法说明； （3）配套读数仪可以具备多种检测卡的识别及读数功能； 2、信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 齐晓茹 | 15231275756
5 | 金黄色葡萄球菌 | 微生物用品类 | 金黄色葡萄球菌快速检测测试片 | 25片/包 | 测试片技术要求：定量： 1.用于稀奶油中金黄色葡萄球菌的定量检测 2.需每批提供厂家技术验收报告（COA） 3.稀奶油能够在48h内出具检测结果，优先选择检测时间最短的两家 4.准确性验证：平行样品要求检测结果lg差值≤0.25；要求快检测试片和国标平板检测结果的lg差值≤0.45；从风险角度考虑优先选择测试片检测结果≥国标平板检测结果的产品。 5.排他性：用相关阴性菌株进行验收，要求阴性标准菌株和空白对照结果为阴性； 6.如果该方法已经标准认证，或在三方检测机构、行业内验证具有相关确认数据，需提供相关报告和数据待审核。 | 齐晓茹 | 15231275756
6 | 菌落总数 | 微生物用品类 | 菌落总数快速检测测试片 | 50片/包 | 测试片技术要求：定量： 1.用于发酵乳、乳饮料、稀奶油、再制干酪、巴氏杀菌乳中菌落总数的定量检测； 2.成分与《GB 4789.2-2022》中的要求一致； 3.质量符合GB 4789.28中的要求（与28中PCA要求一致）； 4.需每批提供厂家技术验收报告（COA） 5.发酵乳、乳饮料、稀奶油、再制干酪能够在48h内出具检测结果，优先选择检测时间最短的两家 6.准确性验证：有证质控样品在满意值范围内；平行样品要求检测结果lg差值≤0.25；要求快检测试片和国标平板检测结果的lg差值≤0.45；从风险角度考虑优先选择测试片检测结果≥国标平板检测结果的产品。 | 齐晓茹 | 15231275756
7 | 大肠菌群 | 微生物用品类 | 大肠菌群快速检测测试片 | 25片/包 | 测试片技术要求：定量： 1.用于巴氏杀菌乳大肠菌群的检测； 2.成分与《GB 4789.3-2025》中的要求一致； 3.质量符合GB 4789.28中的要求（与28中VRBA要求一致），优先选择可以观察产气现象的产品； 4.需每批提供厂家技术验收报告（COA） 5.优先选择检测时间最短的两家 6.准确性验证：平行样品要求检测结果lg差值≤0.25；要求快检测试片和国标平板检测结果的lg差值≤0.45；从风险角度考虑优先选择测试片检测结果≥国标平板检测结果的产品。 | 齐晓茹 | 15231275756
8 | 产肉毒毒素梭菌及肉毒毒素检验 | 微生物用品类 | 羊血 | 100ml/瓶 | 1、用于产肉毒毒素梭菌及肉毒毒素检验的检测； 2、成分符合GB 4789.12-2025 附录A.5 配方要求； 3.与哥伦比亚血琼脂基础为同一厂家； | 郭星 | 15176959075
9 | 产肉毒毒素梭菌及肉毒毒素检验 | 微生物用品类 | 胰蛋白酶溶液 | 10g/瓶 | 1、用于产肉毒毒素梭菌及肉毒毒素检验的检测； 2、成分符合GB 4789.12-2025 附录A.3 配方要求； | 郭星 | 15176959075
10 | 脲酶 | 风险类试剂条/盒类 | 脲酶检测试剂条/盒 | 96孔/盒 | 技术要求：定量/定性 适用范围：豆浆、植物基酸奶 检出限、定量限：检出限、定量限≤0.005U/g。 检测时间：≤4h； 回收率：不同加标浓度对应回收率符合GB/T27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》附录F.1回收率范围要求；优先选择所有测试对象回收率均满足要求的； 处理要求：样品无需进行复杂前处理（氮吹等），优选前处理简单的操作；检测完毕后废弃物容易进行无害化处理，优选无需处理可直接排放的方法； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%。 抗干扰 ：不受其他非检测目标物（黄曲霉B类毒素、呕吐毒素、T-2毒素等）的干扰；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 说明书要求：产品说明书有唯一性编号；需要标注试剂条的各项技术参数（原理、适用范围、检出限、操作步骤等）；说明书中有操作注意事项； 产品保质期：需标注保质期，且保质期为1年以上；需标注试剂开封后的保存条件及保质期；到货药品无临期药品（距有效期6个月以内）； 储存及使用环境 ：首选常温储存试剂（温度20-30℃），如需冷藏温度需允许在2-8℃存储；储存温度需为区间温度，而非单点温度；试剂操作环境温度需为常温（温度20-30℃）、湿度（≤85%RH）使用； 试剂防错要求：试纸盒中试剂需标注各类试剂名称且有明显识别区分，能避免操作者使用混淆； 附带质控品：制作标准曲线所用的标准溶液为即用型，无需进一步稀释；附带的质控品需溯源至标准物质，并提供见证性材料；每季度提供一次标准品的检测定值报告； 设备条件 ：辅助设备匹配：免费配备配套辅助设备并有规范的操作说明书及校准方法说明；信息传输：RS232或USB接口可免费支撑与实验室信息化连接，同时可导出固定格式报告(PDF、CSV、TXT)，优先考虑PDF格式； 售后服务：实验室验收不合格，属于产品质量问题的需要免费退货或换货；若产品出现质量问题，要求24h内予以解决；需要有技术人员在实验室使用产品前进行操作培训。 | 孙沉沉 | 18739590308
11 | 母乳免疫球蛋白G检测 | 风险类试剂盒类 | 人免疫球蛋白G ELISA试剂盒-96孔/盒 | 96孔/盒 | 技术要求：定量 适用范围：适用于母乳样本 检出限、定量限：≤1ng/ml 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%。 抗干扰：不受其它相似物质的干扰，无明显交叉反应；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 产品保质期：6个月及以上，需标注试剂开封后的保存条件及保质期； 文献支撑：已有发表文献使用该试剂盒。 | 董换哲 | 15612702572
12 | 母乳免疫球蛋白A检测 | 风险类试剂盒类 | 人免疫球蛋白A ELISA试剂盒-96孔/盒 | 96孔/盒 | 技术要求：定量 适用范围：适用于母乳样本 检出限、定量限：≤5ng/ml； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%； 抗干扰：不受其它相似物质的干扰，无明显交叉反应；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 产品保质期：6个月及以上，需标注试剂开封后的保存条件及保质期； 文献支撑：已有发表文献使用该试剂盒。 | 董换哲 | 15612702572
13 | 母乳免疫球蛋白M检测 | 风险类试剂盒类 | 人免疫球蛋白M ELISA试剂盒-96孔/盒 | 96孔/盒 | 技术要求：定量 适用范围：适用于母乳样本 检出限、定量限：≤5ng/ml； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%； 抗干扰：不受其它相似物质的干扰，无明显交叉反应；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 产品保质期：6个月及以上，需标注试剂开封后的保存条件及保质期； 文献支撑：已有发表文献使用该试剂盒。 | 董换哲 | 15612702572
14 | 母乳TGF-β1检测 | 风险类试剂盒类 | 人TGF-β1 ELISA试剂盒-96孔/盒 | 96孔/盒 | 技术要求：定量 适用范围：适用于母乳样本 检出限、定量限：≤5ng/ml； 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%。 抗干扰：不受其它相似物质的干扰，无明显交叉反应；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 产品保质期：6个月及以上，需标注试剂开封后的保存条件及保质期； 文献支撑：已有发表文献使用该试剂盒。 | 董换哲 | 15612702572
15 | 母乳IGF-1检测 | 风险类试剂盒类 | 人IGF-1 ELISA试剂盒-96孔/盒 | 96孔/盒 | 技术要求：定量 适用范围：适用于母乳样本 检出限、定量限：≤1ng/ml 平行性：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%。 抗干扰：不受其它相似物质的干扰，无明显交叉反应；性能稳定，检测时不受周围环境中杂质的干扰； 批稳定性：批内变异系数，同一实验室，同一人员使用同一批次试剂盒，对同一被测试变异系数应不大于10%；批间变异系数，三个不同批次的试剂盒，同一被测对象相对标准偏差（RSD值）要求不大于15%； 产品保质期：6个月及以上，需标注试剂开封后的保存条件及保质期； 文献支撑：已有发表文献使用该试剂盒。 | 董换哲 | 15612702572